Все изделия сериала “Быстрый ответ” поставляются с единой энергобазой (ЕЭБ) (зарядное устройство, 2 аккумулятора, 5-8 галогенных ламп, аккумуляторная и сетевая ручки) или с питанием от батареек.

| ПОРТАТИВНЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП ОФТА-2,5/3,5 серии «Быстрый ответ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещение глазного дна обычным и сине-зеленым светом, позволяющим повысить контраст при исследовании сосудистого дерева. Набор светотестов обеспечивает достоверную диагностику для офтальмолога любой специализации, а также приемлем для иридодиагностики и радиоскопии. Усложненная оптическая система из прецизионных оптических элементов, оригинально скомпонованная в микроголовке (патент № 3083), позволила достичь возможностей, не имеющихся в аналогичных изделиях других стран-производителей офтальмоскопов. Оптические головки выпускаются с двумя наборами светотестов: ОФТА - со светотестами, принятыми в России ОФТАМ - со светотестами, принятыми в Европе Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 К К П З К З З З З К К П З З К З З З По согласованию с заказчиком возможны другие цвето- и светотесты. Технические данные и характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - освещенность поля на расстоянии 200 мм - не менее 80 лк;(*) - угловой размер освещенного поля - 14,5 ° ± 3 °;(*) - коррекция амметропии - от - 30 до +29 дптр через 1 ед. или от -30 до +39 дптр через 1 ед. или от -40 до +29 дптр через 1 ед.; |  |  |  |  |  | - количество сменных оптических тестов проецируемых на глазное дно пациента (сетка, диафрагмы, щель, светофильтр) - 6; - масса прибора - 0,4 кг; (*) - размеры в укладке - 250х140х60 мм. (*) |  |  |  |  |  |
| - Офтальмоскоп ОФТАД содержит другую офта-головку, имеющую единственный вариант исполнения. Эта головка позволяет получить следующие варианты свето- и цветотестов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Г Г Г Г Ф Ф Ф Ф З З З З |  |  |  | - где Г - голубой, Ф - фиолетовый, З - зеленый, К - бескрасный (сине-зеленый), - П - пурпурный светофильтры. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коррекция амметропии оптической ОФТАД-головки от -20 to +20 дптр, ост. параметры со знаком (*) такие же, как и в ОФТА (ОФТАМ). - ЛАРИНГОСКОП ЛВО - 2,5/3,5 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ серии «Быстрый ответ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ларингоскоп ЛВО - 2,5/3,5 предназначен для осмотра гортани и лечения ее различных заболеваний, а также используется для целей диагностики, профосмотров, для поддержания дыхания, введения трубок в трахею при анестезии, при нарушении дыхания из-за повреждения головного мозга, при закрытом пленкой дыхательном отверстии у новорожденных. - Стандартный комплект поставки с 4-мя любыми клинками по выбору заказчика. НПО выпускает 48 типов световолоконных клинков. Количество и типы клинков при поставке определяются заказчиком. - Клинки изготавливаются из высоколегированных нержавеющих сталей и выпускаются с жестко закрепленными и съемными световодами, с креплением к ручке на резьбе, байонете и на "зубе". Типы и размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "Макинтош" - размеров № 1 - 62 мм, № 2 - 96 мм, № 3 -121 мм, № 4 - 139 мм, № 5 – 159 мм; "Миллер" - размеров № 0 - 53 мм, № 1 - 93 мм, № 2 -130 мм, № 3 - 162 мм, № 4 - 175 мм,; шпатель волоконно-оптический размером 185 мм для визуального осмотра, диагностики заболеваний гортани. - Технические данные и характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - освещенность поля на уровне дистального торца - не менее 100 лк; - масса ларингоскопа с аккумуляторной ручкой - не более 0,4 кг; |  |  |  |  |  |  | - размеры ларингоскопа - 166х253х28 мм; - размеры прибора в чехле - 250х140х60 мм. |  |  |  |  |
| УРЕТРОСКОП ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ УРВО-2,5/3,5 серии «Быстрый ответ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уретроскоп УРВ0-2,5/3,5 (патент № 2119294) предназначен для визуального осмотра, диагностики и лечения заболеваний внутренней поверхности мочеиспускательного канала (уретры). Выпускается в мужском и женском исполнении. В стандартном комплекте поставки - 4 тубуса калибров 18, 21, 23 (23, 25), 27. Количество и калибры тубусов определяется заказчиком. Технические данные и характеристики: - освещенность поля на расстоянии 8 мм от торца тубуса - не менее 100 лк; - количество сменных тубусов и обтураторов 4 шт; - калибр стволов тубусов по шкале Шарьера: мужской - 18, 21, 23, 24, 25, 27; - женский - 18, 21, 23, 24, 25, 27 и диаметром 12 мм; - длина тубусов - 151 мм (муж) и 107 мм (жен); - масса уретроскопа с аккумуляторной ручкой - 0,47 кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - увеличение окуляра - 1,3 или 2,4 (муж) и 2,4 или 3,5 (жен) крат по выбору Заказчика; |  |  |  |  | - размеры уретроскопа - 250х140х75 мм; - размеры прибора в чехле - 260х242(198)х36 мм. |  |  |  |  |  |  |
| - НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НДМ-10 - (малый набор семейного врача) - НДМ-10 состоит из офтальмоскопической и световолоконной оториноскопической головок. Офтальмоскоп поставляется с любой оптической головкой из указанных выше. Оториноскоп ОСВ-2,5/3,5 (патент № 2119293) предназначен для увеличенного изображения наружного и среднего уха и полости носа, диагностики заболеваний, выявления инородных тел и травматических повреждений. - По желанию заказчика поставляются воронки любых размеров и в любом количестве. - Технические данные и характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - освещенность поля на расстоянии 20 мм от торца воронки - не менее 80 лк; - количество сменных мет. воронок - 3 (любые из диаметров 3; 4; 5; 6; 7,5 или 9 мм); - увеличение лупы - 2,2 крат; |  |  |  |  |  |  |  | - масса прибора - не более 0,5 кг; - размеры прибора- 260х75х36 мм. - размеры в чехле - 250х140х60 мм. |  |  |  |

НПО “Экомед”: 129090, Москва, а/я 87, тел. 963 11 22, тел./факс 963 05 97. www.mtu-net.ru/ecomed, ecomednpo@mtu-net.ru